E\F系列电子秤为智能化计量器具,具有称重,计数，单位转换等多种功能，本产品采用进口集成电路，性能稳定可靠，操作简单，称重计数准确。是企业及科研单位广泛使用的计量工具。

一  型号规格及参数

| 型号 | 称重范围 | 最小读数 | 称 盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| E型 | 60-300Kg | 10g | 标配：400×500 选配：450×600 600×800 |
| F型 | 60-100Kg | 1g | 标配：400×500 |

二、使用环境

温度界限： 0℃~40℃           最大功耗：5W

温度波动度：5℃/h             电    源：220V±10%,50/60HZ

相对湿度：50%~85%

三、操作要求

电子天平使用时应放置在平稳的工作台上，避免机械震动、阳光直射、气流等影响。

四、开机

(1)天平接通电源。

(2)打开电源开关，显示窗口顺次显示“8¸8¸8¸8¸8¸8.”，“天平最大称量值”，“=¸=¸=¸……=”，最后显示“0”状态，如果窗口显示有误可重开关电源一次，即可正常工作。

五、标定

A、一点标定法(个别型号仅有三点标定)

通电显示“0”状态后，按住“CAL”键，待显示“CAL”后即松手稍后闪烁显示标准砝码值，把与闪烁数等值的标准砝码置于称盘上，显示“========”，数秒后显示标准砝码值，取下砝码，显示“=======”，数秒后显示 “0”状态，此刻电子秤校准结束。如称量仍有较大误差，按上述方式重新校准即可。

B、三点标定法

关掉电源，先打开电源开关，马上按住“CAL”键不放，显示“CAL.”后即放手，按如下步骤标定：

闪烁显示第一点砝码值，放等值砝码；显示“======”

固定显示砝码值，取下砝码，显示“======”；

闪烁显示第二点砝码值，放等值砝码；显示“======”

固定显示砝码值，取下砝码，显示“======”；

闪烁显示第三点砝码值，放等值砝码；显示“======”

固定显示砝码值，取下砝码，显示“======”；稍后显示“0”状态

此刻天平标定结束.

天平标定应在开机15分钟后进行,否则影响校准精度.

六、称量

(1) 开机预热稳定并显示“0”状态。

(2) 物件放在秤盘上，即显示该物体质量，等到窗口显示数值不变化时，表示秤量已经稳定。

七、去皮重

(1) 盘上有容器时，天平显示容器质量

(2) 按“ＴＡＲＥ”键后，显示“0”，即皮重已去掉。

(3) 置称物于容器内，即显示称物的质量。

八、天平点数操作

(1)按“ＣＯＵ”键，显示“COU…”稍后闪烁显示点数模式“5，10，20，40，50，100，200，300，400，500”中的某一数，按 “去皮”键,选择想要的模式数。称盘放上与模式数相同的物件，按下“计数”键，显示“= = = = = = ”，片刻后，显示不闪烁的模式数，即完成点数操作的设置。此后，进行点数操作。在秤盘上放入物件时即显示物件的个数。

点数操作要求物件的单位重量必须大于最小读数值的4倍。否则，点数误差大或无法点数

(2)退出点数操作：按“ＣＯＵ“键，显示”======“，片刻后退出点数状态，返回秤重状态。

九、超重报警

当称重质量超过该秤最大称量值时，显示窗口显示上横线“－－－－－－”,表示称物超重，应拿走称重物体，以免损坏天平。

十、最小称重调整

按着“COU”,同时打开电源开关，显示”1d“ ，按”COU小起称量，按”TARE“确认选择.(d表示称量精度)

十一、波特率选择

按“TARE同时开机，循环显示波特率值，按”COU“确认选择.

十二、使用注意事项

- 使用前应通电预热15分钟。

- 使用环境和条件要符合环境规定。

- 秤盘上称重质量总和不可超过最大称重值的120%。否则将损坏天平.

- 天平称量不准确时，应用标准砝码按规范进行标定。

- 用户若发现天平有故障，不要自行拆卸机壳修理，以免损坏机内精密器件，请用户送销售商处或寄生产厂家修理。

- 若屏幕显示“ＦＵＬＬ”，表示电池容量已满，此时可以停止充电。

- 若屏幕显示“ＬＯ－ｂａt”表示电池容量低请及时充电

- 若屏幕显示“Lｏ－ｂａt”+ 报警 表示电池容量已经消耗完请立即充电停止使用。

- 电池充电请在开机状态下进行

十三、单位转换

按住“UNIT”可以转换单位：kg、lb

十四、成套性

电子天平主机       1台      说明书          1 份

保修卡、合格证     1份      秤盘            1只

电源线             1根

熔断丝             1只（电源插座内）

十五、选购件

标准砝码      不同秤盘尺寸可选

常州市幸运电子设备有限公司

地址：常州市武进纺织工业园凤凰南路11号

邮编：213162

电话：+86-（0）519-88856044  88800736

传真：+86-（0）519-88800792-810

网站：http://www.xingyundianzi.com

苏制00000391

E\F系列

电子秤使用说明书

常州市幸运电子设备有限公司